## Slide 1
POFS
Uppdaterade kriterier i D29447
Kort genomgång inför release + praktisk användning av overlay-verktyg
Infoga bild på lock / overlay
≤10% = PASS
>10% = Minor Visual
Fokus: samma situation ska ge samma beslut oavsett skift.
POFS / D29447 – training inför release
1
Notes: Öppning:,Jag hade tänkt skippa PowerPoint, men eftersom detta är visuellt börjar vi med några få slides och testar sedan verktyget praktiskt.,Målet är inte att läsa D29447 rad för rad. Målet är att vi ska göra samma bedömning i praktiken.

## Slide 2
Ramen för genomgången
Kort, styrt och praktiskt – inte en design review.
VI GÅR IGENOM
Nya POFS-kriterier i D29447
PASS vs Minor Visual
Hur overlay-verktyget används
Praktisk övning på cartridges
VI GÅR INTE IN PÅ
Tool design / lins / material
Alternativa kriterier
D12547 / paus / observation
Hypotetiska specialfall utan exempel
Frågor som förtydligar klassificering tas. Sidospår parkeras.
POFS / D29447 – training inför release
2
Notes: Säg tydligt:,Jag kommer hålla det här kort och styrt. Frågor som hjälper oss klassificera enligt D29447 tar vi. Tool-design och tekniska sidospår parkerar vi och tar separat.,Om någon börjar med 30/36, lins, ytkemi eller ljusbrytning: Det är tool design. Inte dagens ämne. I träningen använder vi released D29447 och released tool.

## Slide 3
Varför ändras POFS-kriteriet?
Bakgrund i en mening: kriteriet har lättats baserat på projektdata och riskbedömning.
Tidigare
PDR / data
Riskbedömning
Ny gräns
Träning
Historiskt kunde <100% outer seal klassas som Minor Visual / POFS.
Projektet har granskat risk, data och funktionell påverkan.
Ny D29447 tillåter ≤10% unsealed outer film seal som PASS.
Poängen är inte att acceptera vad som helst. Poängen är en definierad gräns.
POFS / D29447 – training inför release
3
Notes: Säg:,Bakgrunden är POFS-PDR och projektdata. Gränsen är inte en åsikt i rummet. Det är ett beslutat acceptanskriterium.,Viktigt: säg inte mer tekniskt än du behöver. Håll det riskbaserat och praktiskt.

## Slide 4
Vad ändras?
Kärnan: från automatisk klassning till omfattningsbedömning.
Tidigare
Unsealed outer film seal
=
Minor Visual / POFS
Nytt
Bedöm omfattningen
≤10% = PASS
>10% = Minor Visual / POFS
Det här är hela ändringen.
Vi går från “inte 100% sealed” till definierad omfattningsbedömning.
POFS / D29447 – training inför release
4
Notes: Säg:,Det här är kärnan. Tidigare var det enklare men striktare. Nu är kriteriet lättat: vi bedömer omfattningen.,Om någon säger att det var enklare förut: Ja. Förut failade vi mer. Nu har vi en definierad gräns och ett hjälpverktyg.

## Slide 5
Regel 1: ≤10% unsealed = PASS
Ett sammanhängande släpp inom eller lika med referensen är accepterat.
≤10% = PASS
Använd overlay vid gränsfall. Om släppet ryms inom referensen: PASS.
Infoga bild: ≤10% reduced outer film seal
Dokumentera som PASS enligt gällande flöde.
POFS / D29447 – training inför release
5
Notes: Säg:,Det här är huvudändringen: ≤10% unsealed outer film seal är PASS.,Undvik extra diskussion här. Peka på bilden, visa verktyget, gå vidare.

## Slide 6
Regel 2: >10% unsealed = Minor Visual / POFS
Ett sammanhängande släpp större än referensen är inte accepterat.
>10% = Minor Visual
Om släppet går utanför referensen: Minor Visual / POFS.
Infoga bild: >10% POFS
Detta är fortsatt ett visuellt fel enligt D29447.
POFS / D29447 – training inför release
6
Notes: Säg:,Om ett sammanhängande unsealed område är större än referensen är det Minor Visual / POFS.,Om någon börjar diskutera mikrometrar: Detta är visuell inspektion enligt D29447. Gränsfall hanteras med overlay och supervisor/kollega.

## Slide 7
Regel 3: Unsealed at multiple locations = Minor Visual / POFS
Flera separata släpp ska inte behandlas som ett enskilt ≤10%-fall.
Multiple gaps = Minor Visual
Flera separata unsealed områden klassas som Minor Visual / POFS.
Poängen: skapa inte egen summeringslogik i skiftet.
Infoga bild: multiple gaps
POFS / D29447 – training inför release
7
Notes: Säg:,Här ska vi inte börja skapa lokal matematik. Flera separata släpp är Minor Visual / POFS.,Om någon säger att varje gap är litet: Ja, men regeln är multiple locations = Minor Visual.

## Slide 8
Spray-like / non-uniform film seal
Spray-liknande eller non-uniform yta räknas som unsealed area i bedömningen.
Ett sammanhängande område?
→ jämför mot 10%-referensen
Flera separata områden?
→ Minor Visual / POFS
Gränsfall?
→ använd overlay + stöd
Infoga exempel: spray single area
Infoga exempel: spray multiple
Infoga exempel: borderline
POFS / D29447 – training inför release
8
Notes: Säg:,Spray-like/non-uniform är en smärtpunkt. Håll det enkelt: i den här bedömningen räknas det som unsealed area.,Frågan blir: ett sammanhängande område eller flera separata områden? Gränsfall hanteras med overlay och supervisor/kollega.,Om någon vill definiera spray kemiskt/optiskt: Det är inte dagens nivå. Dagens nivå är operativ klassificering enligt D29447.

## Slide 9
Overlay-verktyget
Ett visuellt hjälpmedel för att minska variation vid gränsfall.
1. Placera verktyget på cartridge-lid
2. Linjera markeringarna mot outer film seal
3. Jämför släppet mot referensen
Infoga bild: verktyget på lock
Overlayn är:
• stöd vid gränsfall
• visuell referens
• hjälp för samma bedömning
Overlayn är inte:
• mikroskop
• exakt labbmätning
• engineering review
POFS / D29447 – training inför release
9
Notes: Säg:,Verktyget är till för att vägleda vid gränsfall. Det ersätter inte all bedömning, men minskar variation.,Om någon frågar om verktygets design: Jag parkerar den. Released tool är godkänt hjälpmedel och används enligt D29447.

## Slide 10
Utdrag från nuvarande D29447
D29447 innehåller redan visuella bedömningskriterier.
“Moderate crystallization observed.”
“Crystallization on more than 5% of lid surface”
“Arrow pointing, but borderline, at the H.”
“Fused area must be at least 1 mm in size … and may have different shapes”
D29447 – nuvarande Visual Aid
POFS / D29447 – training inför release
10
Notes: Go-to-slide om någon påstår att POFS måste vara exakt mätning:,Säg: Jag vill bara visa några exempel från nuvarande D29447, som vi redan arbetar efter.,Pausa två sekunder. Låt dem läsa.,Säg sedan: Det här är visuella bedömningskriterier vi redan använder idag. POFS ligger på samma nivå, men med ett hjälpverktyg.

## Slide 11
Frågor under träningen
Först går vi igenom flödet. Frågor tas efter praktisk demo.
Klassificering enligt D29447 → tas direkt
Tool design / lins / material → parkeras
Specialfall utan exempel → parkeras
Förbättringsförslag → tas efter träningen
Standardfras
“Det där ändrar inte klassificeringsregeln. Vi går tillbaka till kriteriet.”
≤10% PASS
>10% Minor Visual
Multiple gaps Minor Visual
POFS / D29447 – training inför release
11
Notes: Säg:,Jag kommer ta frågor efter genomgången och praktisk demo. Många frågor blir enklare när ni har sett och testat verktyget.,Om någon försöker kapa rummet: Jag stoppar där. Det där är tool design, inte klassificering enligt D29447.

## Slide 12
Praktisk övning
PASS eller Minor Visual – och varför?
Case 1
≤10%
Case 2
>10%
Case 3
multiple gaps
Case 4
spray
Fråga varje gång:
1. PASS eller Minor Visual? 2. Ett eller flera områden? 3. Behövs overlay?
Målet är inte perfektion. Målet är konsekvent bedömning.
POFS / D29447 – training inför release
12
Notes: Här ska de få hålla i verktyget. Ställ frågor tillbaka:,Vad ser ni? Är det ett sammanhängande område eller flera? Behöver ni overlay?,Bekräfta rätt resonemang, inte bara rätt svar.

## Slide 13
Slutbudskap
Tre saker att komma ihåg.
≤10% = PASS
>10% = Minor Visual
Multiple gaps = Minor Visual
Samma fynd ska ge samma beslut – oavsett skift.
Vid gränsfall: använd overlay, supervisor och kollega. Skapa inte lokal praxis.
POFS / D29447 – training inför release
13
Notes: Avslutning:,Det viktigaste är inte att ni minns varje ord. Det viktigaste är att samma situation ger samma beslut.,Vid osäkerhet: använd overlay, ta stöd av supervisor/kollega och skapa inte egen skiftpraxis.

## Slide 14
Backup: svåra frågor
Använd vid behov – inte som huvudgenomgång.
“Det är inte exakt.”
Svar: Korrekt. Det är visuell inspektion enligt D29447 – med hjälpverktyg.
“Det var enklare förut.”
Svar: Ja. Förut failade vi mer. Nu bedömer vi omfattning.
“Vad är spray-like?”
Svar: I denna bedömning räknas spray/non-uniform som unsealed area.
“Lins/material/ytkemi?”
Svar: Det är tool design. Här tränar vi klassificering enligt D29447.
“Borde verktyget vara annorlunda?”
Svar: Det hanteras separat via projekt/engineering. Vi använder released tool.
“Vad gör jag vid osäkerhet?”
Svar: Använd overlay, ta stöd av supervisor/kollega och följ D29447.
Stoppfras: “Det där ändrar inte klassificeringsregeln. Vi går vidare.”
POFS / D29447 – training inför release
14
Notes: Backup-slide. Använd bara om det behövs.,Det här är dina standardsvar för att stoppa sidospår utan att bli personlig.